## course_material
Titel | Kapitel | Unterkapitel | Schlagworte | Laufzeit | Beschreibung | vimeo | youtube - deutsch | youtube - english
Proben-Vorbereitung | 1 | 1 | none | 5:54 | Eine Labor-Tour kann nur mit der Proben-Vorbereitung beginnen, denn die Probe braucht für die verschiedenen Geräte eine jeweils bestimmte Präparation und Vorbereitung. Eigentlich sollte man in der Präparation selbst beginnen, um zu sehen, wo und wie aus einem Gestein oder einem anderem Material ein polierter Dick- oder Dünnschliff wird. Eine kurze Beschreibung muss für den Moment reichen: Ein Stein wird in ein Klötzchen gesägt, das auf einem Objektträger aufgeklebt wird. Das Klötzchen wird nochmals geschnitten und anschließend auf Poliermaschinen in mehreren Schritten mit immer feinerer Körnung (bis runter zu 1 µm) geschliffen, sodass eine hoch-polierte Proben-Oberfläche entsteht. Mit dieser fertigen Probe können wir aus der Präparation in die Proben-Vorbereitung. Im ersten Schritt werden die Proben gereinigt und getrocknet. Es stehen außerdem zwei Geräte zur Verfügung (Cross-Section Polnischer & Ion-Slicer), um die Proben-Oberfläche weiter zu glätten, z.B. für EBSD-Messungen am Rasterelektronen-Mikroskop (REM) In der Mikrosonde werden die Proben mit einem Elektronenstrahl beschossen. Dabei würden sich die Elektronen auf der Proben-Oberfläche in Millisekunden akkumulieren, und sich die Probe aufladen. Weitere Elektronen würden von den angesammelten Elektronen abgelenkt und eine Analyse wäre überhaupt nicht möglich. Daher wird die Proben-Oberfläche mit einer dünnen, elektrisch leitenden Kohlenstoffschicht bedampft. Derselbe Effekt tritt natürlich im REM auf. Auch diese Proben können mit Kohlenstoff bedampft werden. Mit dem REM können jedoch auch 3-dimensionale Proben untersucht werden. Diese können nicht gut mit Kohlenstoff bedampft werden. Solche Proben werde stattdessen mit entweder Gold oder Platin besputtert. | https://vimeo.com/541034667 | https://youtu.be/RZnPN6szm7s
Elektronenstrahl-Mikrosonde (EPMA) | 1 | 2 | none | 14:05 | Mit der Mikrosonde schauen wir uns (i) an, wie die Probe aussieht: deren Struktur, Gefüge, Korngröße, usw. – also deren Petrographie. (ii) bestimmen wir mit der Mikrosonde die chemische Zusammensetzung der Probe, bzw. deren Phasen, um daraus die Minerale zu bestimmen, Zonierungen der Minerale, Spurenelement-Gehalte, usw. – also deren Petrologie. Dabei können wir auf der Probe einzelne Punkte von bis zu deutlich weniger als 1 µm Durchmesser analysieren. Es können viele Punkte nebeneinander gemessen werden, um einen Line-Scan zu erhalten. Schließlich sind Element-maps möglich, Falschfarben-Bilder, auf denen die relativen Intensitäten eines Elements dargestellt sind. Eine Mikrosonde verfügt über verschiedene Detektoren, um die Probenoberfläche abzubilden, dazu gehören: Rückstreuelektronen-Bilder (BSE – Backscatter Electron images), Sekundär-Elektronen Bilder (SE – secondary electron images), und Kathodolumineszenz (CL – cathodoluminescence images). BSE Bilder sind Phasen-Kontrast Bilder, in denen Phasen mit schweren Elementen heller sind. Darauf ist die Mineralogie einer Probe sehr gut zu erkennen. SE Bilder zeigen die 3-Dimensionale Probenoberfläche. Darauf sind z.B. Risse oder Verunreinigungen auf der Probe sehr gut zu erkennen. Auf CL Bildern können sehr gut feine Zonierungen, z.B. in Zirkon abgebildet werden. Die chemische Analyse erfolgt mit einem energiedispersiven (EDS) oder einem winkeldispersiven Spektrometer (WDS). Eine EDS-Analyse geht sehr schnell, ist aber oft nicht ausreichend präzise. Eine WDS-Analyse ist aufwändiger und dauert länger, ist aber sehr viel präziser, bis deutlich hinunter in den <100 Gew.-ppm Bereich. | https://vimeo.com/541029802 | https://youtu.be/Me2lRwQXwbI
Rasterelektronen-Mikroskop (REM) | 1 | 3 | none | 6:17 | Das verfügt über eine sehr andere Probenkammer als die Mikrosonde. Die Probenkammer des REM ist sehr viel größer, und es können auch 3-dimensionale Proben eingebaut und untersucht werden. So z.B. auch biologische Proben wie Pflanzen oder Tier(-teile). Das Raster wird daher häufig für bildgebende Untersuchungen verwendet, z.B. für die Morphologie oder Struktur einer Probe. Es sind dabei Vergrößerungen von deutlich über 100.000x möglich. Das REM verfügt über Detektoren für BSE- und SE-Bilder, sowie über eine Schwarz/Weiß- sowie Farb-CL. Es gibt weiter ein EDS für chemische Analysen, sowie einen Detektor Rückstreu-Elektronen Diffraktometrie (EBSD – Electron Backscatter Diffraction). Mit diesem wird die Kristallographie der Minerale untersucht, und es kann bspw. gesehen werden, ob Minerale in einem Gefüge eingeregelt vorliegen, oder zufällig zueinander orientiert sind. | https://vimeo.com/541054877 | https://youtu.be/5InbCWSih1o
Mikro-Röntgenfluoreszenz (µ.RFA) | 1 | 4 | none | 1:58 | Für die µ.RFA werden wieder Dünnschliffe benötigt. Die Probe wird hier nicht mit einem Elektronenstrahl beschossen, sondern von Röntgenstrahlen beleuchtet. Ein bildgebendes Verfahren besitzt die µ.RFA nicht. Es wird ausschließlich die chemische Zusammensetzung der Probe ortsaufgelöst mit Hilfe eines EDS analysiert. Röntgenstrahlen können im Gegensatz zu einem Elektronenstrahl nur schwer fokussiert werden. Bei der µ.RFA erfolgt wird die Röntgenstrahlung durch ein Kapillar auf die Probe geleitet, und erlaubt eine Ortsauflösung im zehner µm Bereich – also deutlich schlechter als in der EPMA oder dem REM. Eine konventionelle RFA ist tatsächlich gar nicht für die Ortsauflösung gedacht, sondern für Gesamtgesteinsanalysen. Dazu werden Schmelztabletten oder Pulverpresslinge des Gesamtgesteins hergestellt und dann deren chemische Zusammensetzung in der konventionellen RFA meist per WDS analysiert. | https://vimeo.com/541030264 | https://youtu.be/GnV4oN5ADx8
OLAT Labor-Gruppe | 1 | 5 | none | 3:46 | Das Elektronenstrahl-Labor ist in einer OLAT-Gruppe abgebildet, welche vielfältige Informationen rund um das Labor zur Verfügung stellt, bspw. welche Geräte es gibt, wie diese heißen, grundlegende Informationen zu den Geräten, Video-Tutorials zur Bedienung der Geräte, der Belegungskalender, aktuelle Informationen in einem Blog – und vieles mehr. Wer das Labor nutzt, sollte sich hier eintragen lassen – aber auch jede*r Andere, die/der sich für das Labor, bzw. die dort vorhandenen Geräte interessiert. | https://vimeo.com/540179720
Prinzipieller Aufbau der Mikrosonde | 2 | 1 | none | 11:42 | Zunächst wollen wir verstehen wie eine Mikrosonde im Prinzip aufgebaut ist, um uns anschließend im Detail anzusehen, wie diese funktioniert, und wie man damit Bilder erzeugt, sowie qualitative und quantitative Analysen macht. | https://vimeo.com/541055141 | https://youtu.be/m2YLBpyoD9o
Atomaufbau: Oribtale, Quantenzahlen, Energie-Niveaus & Co. | 2 | 2 | none | 15:26 | Die gesamte Analytik von Elektronenstrahl-Geräten – aber auch von Röntgenstrahl-Geräten wie der RFA – basiert auf der Interaktion von Elektronen – bzw. Röntgenstrahlen – mit Materie. Um diese Geräte zu verstehen, müssen wir daher die Interaktion von Elektronen- bzw. Röntgenstrahlen mit Materie verstehen. Zunächst liegt der Fokus nur auf der Interaktion von Elektronenstrahlen mit Materie – die Interaktion von Röntgenstrahlen mit Materie ist in vielem identisch. Materie besteht aus Atomen, und Atome bestehen aus einem Kern und einer Elektronenhülle um den Kern herum. Um die Interaktion von Elektronenstrahlen mit Materie zu verstehen, müssen wir zunächst den Aufbau von Atomen kennen, bzw. was Orbital und Quantenzahlen, und vor allem den damit zusammenhängenden Energie-Niveaus. | https://vimeo.com/541677719 | https://youtu.be/UnIXRz_Ey2w
Atomaufbau: Aufbau-Schema und Elektronen-Konfiguration der Elemente | 2 | 3 | none | 15:11 | Jedes chemische Element hat eine bestimmte Elektronen-Konfiguration, die einer strengen Systematik unterliegt – mit wenigen Ausnahmen, die wir hier nicht weiter besprechen. Diese Systematik hilft uns zunächst den Zusammenhang zwischen Atomaufbau und dem Perioden-system der Elemente zu verstehen. Die Elektronen-Konfiguration erscheint zunächst abstrakt und sehr physikalisch. Es lohnt sich jedoch die Elektronen-Konfiguration gut zu durchschauen, um (i) zu verstehen wie charakteristi-sche Röntgenstrahlung entsteht, (ii) wie diese verwendet wird, um Elemente in einer Probe zu identifizieren, und (iii) was Linienüberlagerungen sind, wie diese entstehen, und wie man dieses Problem lösen kann. | https://vimeo.com/541783485 | https://youtu.be/QxkXknJIpAE
Die (Kurz)Schreibweise der Elektronen-Konfigurationen | 2 | 4 | none | 14:03 | Als Abschluss des Atomaufbaus sowie der Elektronen-Konfiguration wird deren (Kurz)Schreibweise vorgestellt. Diese ist zwar tatsächlich nicht mehr essentiell um zu verstehen wie die Mikrosonde funktioniert, rundet das Thema jedoch sinnvoll ab und ist durchaus noch mal hilfreich, um die beiden vorangegangen Blöcke zu verstehen und vertiefen, sowie den nächsten, sehr zentralen und wichtigen Block vorzubereiten. | https://vimeo.com/542008495 | https://youtu.be/nOyz9lsVGlI
Charakteristische Röntgenstrahlung | 2 | 5 | none | 16:54 | Die chemische Zusammensetzung einer Probe wird bei der Mikrosonde, wie auch der Röntgen-Fluoreszenzanalyse mit Hilfe der charakteristischen Röntgenstrahlung bestimmt Mit den vorherigen Blöcken haben wir uns das nötige Rüstzeug erworben um nun zu verstehen, was charakteristische Röntgenstrahlung ist, wie diese entsteht, und weshalb sie diagnostisch für die verschiedenen, chemischen Elemente ist. | https://vimeo.com/542314906 | https://youtu.be/qOz-_pWhn34
Die vielfältige Nomenklatur der charakteristischen Röntgenstrahlung | 2 | 6 | none | 8:19 | Die Nomenklatur der Röntgenstrahlung ist historisch bedingt einigermaßen vielfältig, und die verbreitete davon nicht mal konsistent. Glücklicherweise ist jedoch keine davon wirklich schwierig, und man kann sich das Prinzip der verschiedenen Nomenklaturen recht schnell und einfach merken. | https://vimeo.com/545137383 | https://youtu.be/e9eg4PMDiXQ
Wirkungsquerschnitt der Anregung & Überspannung | 2 | 7 | none | 5:25 | Zum Abschluss müssen wir uns noch anschauen, wann überhaupt Elektronen aus den unteren Schalen heraus geschlagen werden können. Denn für eine signifikante Ausbeute muss die Energie des einfallenden Elektrons deutlich über der Elektronen-Bindungsenergie liegen. | https://vimeo.com/545529890 | https://youtu.be/HkT8o_6RAmo
Bremsstrahlung & Bremsberg | 2 | 8 | none | 7:50 | Bei der Interaktion von Elektronen mit Materie entsteht natürlich noch sehr viel mehr als nur charakteristische Röntgenstrahlung. Eine eher störende Erscheinung ist die Bremsstrahlung, bzw. der Bremsberg. Denn diese kontinuierliche Röntgenstrahlung addiert sich zur charakteristischen Röntgenstrahlung, d.h., diese Bremsstrahlung muss vom eigentlichen Peak der charakteristischen Röntgenstrahlung abgezogen werden, wenn ein Element quantitativ bestimmt wird. | https://vimeo.com/545374765 | https://youtu.be/4_SAM9XpQmY
Absorption & Absorptionskanten | 2 | 9 | none | 4:40 | Elektronen, aber auch Röntgenstrahlung selbst durchdringt ein Material nicht ungehindert, sondern wird von diesem absorbiert – und zwar abhängig von der Energie der Elektronen, bzw. Röntgenstrahlung. In dieser an sich kontinuierlichen Korrelation begegnen wir jedoch scharfen Diskontinuitäten – den Absorptionskanten – die von einem nun sehr bekannten Phänomen verursacht werden. | https://vimeo.com/545376642 | https://youtu.be/JfQLIbNNZTs
Rückstreu-, Sekundär-, Auger-Elektronen – und die Anregungsbirne | 2 | 10 | none | 7:57 | Gibt es wirklich unterschiedliche Elektronen? Nein, natürlich nicht – aber verschiedene Prozesse, welche Elektronen aus verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Elektronen aus der Probe zurück nach außen befördern. Dort können diese mit unterschiedlichen Detektoren gezählt werden. Ein Rückstreu-Elektron ist also kein irgendwie spezielles Elektron, sondern ein Elektron aus einem bestimmten Prozess. | https://vimeo.com/545595723 | https://youtu.be/wUB4FJLhU-k
Anregungsbirne & Monte Carlo Casino Simulation | 2 | 11 | none | 8:13 | Die Interaktion von Elektronen mit Materie lässt sich sehr gut simulieren. Dabei wird sehr gut visualisiert aus welchen Bereichen die Rückstreu-Elektronen kommen um BSE-Bilder zu erzeugen, oder aus welcher Tiefe noch Atome zur Aussendung charakteristische Röntgenstrahlung angeregt werden. | https://vimeo.com/545430511 | https://youtu.be/IpV34IMIiNs
Rückstreu-Elektronen Bilder (Back-Scatter Electron – BSE images) | 3 | 1 | none | 5:46 | Die beiden primären, bildgebenden Verfahren sind BSE- und SE-Bilder. Dazu gibt es noch spezi-elle Kombinationsmodi, bei denen diese Detektoren speziell verwendet werden. Mit die häufigs-ten Bilder gerade in petrologischen Arbeiten sind BSE-Bilder, da die Phasen eines Gesteins sehr gut und detailliert darauf zu erkennen sind. Ebensogut erkennbar sind z.B. Risse und damit das Gefüge eines Gesteins. | https://vimeo.com/545645249 | https://youtu.be/vzX03obNpJs
Sekundär-Elektronen Bilder (Secondary Electron – SE images) | 3 | 2 | none | 6:17 | SE-Bilder verwenden die nieder-energetischen sekundär Elektronen von bis zu etwa 50 eV. Die Informationstiefe beträgt nur weniger zehner nm, sodass die Oberfläche der Probe abgebildet wird. Diese kann daher sehr gut und plastisch 3-dimensional betrachtet werden. | https://vimeo.com/548735082 | https://youtu.be/vjoSMyoNAuI
Kathodolumineszenz Bilder (Cathodo-Luminescence – CL images) | 3 | 3 | none | 2:44 | CL-Bilder werden mit Photonen im optischen – inkl. IR und UV – Bereich aufgenommen, die ebenfalls von Elektronenübergängen ausgesandt werden. Jedoch sind diese entsprechend nieder-energetisch und entstehen durch Umweganregung von Elektronen in denn äußersten Schalen des Atoms. Mit CL können oftmals sehr gut Zonierungen in Schwermineralen sichtbar gemacht werden. | https://vimeo.com/548740743 | https://youtu.be/ulQI26FkPko
Energie-Dispersive Analytik (EDS/EDX) | 4 | 1 | none | 14:15 | Die EDS ist sehr geeignet für eine schnelle, qualitative Analyse, da das gesamte Spektrum abgebildet wird und erste Peaks in Sekunden auftauchen. Die Auflösung ist jedoch vergleichsweise schlecht. Es ist auch eine semi-quantitative Standardisierung möglich, die häufig bei SEMs eingesetzt wird. Eine vollständige Standardisierung ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z.B. wenn nur ein SEM mit EDS zur Verfügung steht. Es sind weiter z.B. Element-Maps möglich. | https://vimeo.com/548757967 | https://youtu.be/7JhxLbVz0QU
WDS-Analytik: Selektion einer Wellenlänge mit Hilfe der Bragg-Bedingungen (Bragg-Gleichung) | 4 | 2 | none | 17:13 | Bei WDS-Analysen wollen wir nur die Wellenlänge des Röntgenquants eines Elements messen. Diese können wir mit Hilfe von Analysator-Kristallen und der Bragg-Bedingung selektieren und in den Detektor lenken. Es müssen womöglich Röntgenlinien höherer Ordnung beachtet werden. | https://vimeo.com/548865405 | https://youtu.be/oUsGeugHi44
WDS-Analytik: Erfüllung der Bragg-Bedingung mit Hilfe des Rowland-Kreises | 4 | 3 | none | 14:17 | Die Bragg-Bedingung ist nur in einem Punkt erfüllt. Das würde zu sehr geringen Zählraten führen. Mit gebogenen Kristallen und etwas Geometrie wird es möglich die gesamte Fläche eines Analysator-Kristalls für die Bragg-Beugung, bzw. die Selektion einer gewünschten Röntgenlinie auszunutzen. | https://vimeo.com/548908869 | https://youtu.be/o7ntmOPUfY8
WDS-Analytik: Wahl des Analysator-Kristalls | 4 | 4 | none | 4:09 | Die Bragg-Bedingung wird erfüllt wenn der Einfallswinkel θ sowie der Gitterebenenabstand d stimmen. Tatsächlich reicht nicht ein Kristall mit einem Gitterebenenabstand d aus, um alle gewünschten Wellenlängen zur Beugung zu bringen – oder die Rowlandkreise müssten größer werden, was einen Verlust an Intensität bedeuten würde. Daher werden verschiedene Kristalle mit unterschiedlichen d-Abständen verwendet. |  | https://youtu.be/414bm_EKzWs
WDS-Analytik: Zählung der Röntgenquanten mit Gas(durchfluss)zählern | 4 | 5 | none | 7:48 | Nachdem die gewünschte Wellenlänge des zu analysierenden Elements selektiert wurde, können die Röntgenquanten nun gezählt werden. In der Regel kommt dafür ein Gasdurchflusszähler mit einem Gemisch aus 90% Ar und 10% Methan, oder eine geschlossener Xe-Gaszähler zum Einsatz. | https://vimeo.com/549680579 | https://youtu.be/xfbL-hmGc_U
WDS-Analytik: Peaks, Peaks, Peaks: Satelliten-, höhere Ordnung, Escape-, & Summen-Peaks | 4 | 6 | none | 18:28 | Der Zähler des Detektors zählt noch insgesamt die Energie von 4 weiteren Prozessen. (i) Die Satelliten-Linien sind den charakteristischen Röntgenstrahlen sehr verwandt, und hängen mit der Probe selbst zusammen. (ii) Peaks höherer Ordnung entstehen, da Röntgenquanten mit der 1/n-Wellenlänge (n: 1, 2, 3 , …) ebenfalls die Bragg-Bedingung erfüllen, wie die gewünschte, zu selektierende Wellenlänge. Diese hängt also mit dem Analysator-Kristall zusammen. (iii) Im Zähler selbst kann Argon angeregt werden, und Röntgenstrahlung aussenden. Entweicht diese aus dem Detektor, fehlt etwas Energie vom zu zählenden Röntgenquant, und es entsteht im Zähler ein zusätzlicher, so genannter Escape-Peak, der diesen geringeren Energie-Impuls abbildet. (iv) Schließlich können zwei gleichzeitig ankommende Peaks als eine Peak mit der dann doppelten Energie gezählt werden. Diese heißen Summen- oder Pile-up Peaks. Die Peaks (iii) und (iv) hängen also mit dem Detektor selbst zusammen. | https://vimeo.com/549812340 | https://youtu.be/v0K4w55DbBs
WDS-Analytik: Zählung der richtigen Impulse (HV, PHA, PHD & SCA) | 4 | 7 | none | 20:48 | Dem Zählrohr ist eine Zählelektronik nachgeschaltet. Deren wichtigste Funktion ist es, die zusätzlich entstehenden und an sich unerwünschten Röntgenquanten herauszufiltern. Das Konzept hinter dieser Pulshöhen-Analyse (PHA) ist zunächst ein wenig trickreich, jedoch äußerst hilfreich. Die PHA erlaubt zwei Mess-Modi: (i) integral – dabei wird nichts gefiltert, und (ii) differential – nun wird mit Hilfe eines single channel analysers (SCA) gefiltert. Außerdem kann mit der Zählelektronik die Zählrate (Counts per second – cps) optimiert werden,. Dafür wird die Hochspannung (HV) über einen verstellbaren Verstärker (Gain) auf 1700±20 V justiert. | https://vimeo.com/549804218 | https://youtu.be/C_G4-rz0NJo
WDS-Analytik: Elektronen-Kanone (Electron Gun) & Elektronen-Optik (EOS) | 4 | 8 | none | 9:17 | Nachdem wir nun fast die gesamte Mikrosonde (und damit auch das SEM) und deren Funktionsweise kennen gelernt haben, schauen wir uns zum Abschluss noch prinzipiell an, wie die Elektronen überhaupt auf die Proben beschleunigt, fokussiert und bei Bedarf darüber gerastert werden. | https://vimeo.com/553411118 | https://youtu.be/zKXktxPP9IA
WDS-Analytik: Messbedingungen: Beschleunigungsspannung (kV), Strahlstrom (nA – µA) & Spot-Size (µm) | 4 | 9 | none | 6:02 | Nun wollen wir etwas messen. Dazu müssen wir zunächst geeignete Messbedingungen auswählen. Dabei achten wir vor allem auf Beschleunigungsspannung, Strahlstrom und Sp0t-Size, und deren Effekt auf die Probe, bzw. eine Messung. | https://vimeo.com/553413609 | https://youtu.be/oeYvJ68cZbw
Parameter der quantitativen Messung: Standardisierung & k-ratio | 4 | 10 | none | 7:22 | Um Element-Konzentrationen in einer unbekannten Probe zum messen, vergleichen wir die gemessenen counts per second (cps) eines Elements in der Probe mit den gemessenen cps in einem Standard. Das Prinzip lässt sich sehr leicht über ein Diagramm verstehen. Daraus lässt sich die Standardisierung formalisieren. Die Konzentrationen eines Elements in Probe und Standard sind proportional zu deren gemessenen cps: Die cps werden meist als Intensität ausgedrückt. Das Verhältnis der Intensitäten in Probe und Standard wird als ›k-ratio‹ bezeichnet: Die Proportionalität zwischen Elementkonzentrationen und k-ratio lässt sich über den Korrekturfaktor ZAF nun als Gleichung schreiben: Die k-ratio wird gemessen, die ZAF-Korrektur lässt sich berechnen, und die Element-Konzentration im Standard ist bekannt, sodass die Konzentration im Element wie folgt berechnet wird: | https://vimeo.com/553449801 | https://youtu.be/-47vsN5w2pw
Parameter der quantitativen Messung: Matrix-Korrektur: ZAF, PAP & φ(ρz) | 4 | 11 | none | 10:16 | Wird ein Element gemessen, interagiert der ankommende Elektronenstrahl, sowie die entstehende Röntgenstrahlung mit den umgebenden Elementen. Dadurch schwächt und verstärkt sich das Signal des zu messenden Elements. Diese Veränderung durch die umgebende, so genannte Matrix muss korrigiert werden. Das geschieht entweder rein theoretisch, indem die drei Einflussparamter (i) Z: mittlere Atomzahl, (ii) A: Absorption und (iii) F: Sekundäre Fluoreszenz berechnet werden (= ZAF-Korrektur). Alternativ wird eine parametrisierte Funktion verwendet (= φ(ρz)-Funktion), welche experimentell bestimmt wurde (z.B. PAP-Korrektur).Tatsächlich messen wir also k-ratios, welche wir dann über eine Matrix-Korrektur in Konzentrationen umrechnen. | https://vimeo.com/553635010 | https://youtu.be/2BGEBSZkdx8
Parameter der quantitativen Messung: Zählstatistischer Fehler | 4 | 12 | none | 7:00 | Wenn wir zählen, machen wir meist Fehler. Dieser zählstatistische Fehler wird angegeben mit √n, wobei n die Zahl der gezählten Ereignisse darstellt. Daraus ergibt sich für die Messung von counts ein zählstatistischer Fehler von √counts, bzw. als relativer Fehler 1⁄√counts. Die counts meinen hier alle counts, also cps counts×secMesszeit. | https://vimeo.com/553650338 | https://youtu.be/JRnb2kK-WNo
Parameter der quantitativen Messung: Untergrund (Background) | 4 | 13 | none | 3:44 | Bei einer Messung wird nicht nur die charakteristische Röntgenstrahlung, sondern auch ein Teil Bremsberg gemessen. Möglicherweise kommt noch etwas Detektor-Rauschen dazu. Diesen Untergrunde – also primär Bremsberg plus evtl. noch Detektor-Rauschen – wird als Untergrund bezeichnet, und muss vom eigentlich Peak der zu messenden Röntgenlinie abgezogen werden. D.h.: cps_peak=cps_gemessen-cps_background | https://vimeo.com/553746564 | https://youtu.be/VMkYDtj9xRc
Parameter der quantitativen Messung: Nachweisgrenze (detection limit – d.l.) | 4 | 14 | none | 8:11 | Der Untergrund wie auch der Peak sind vom Detektor-Rauschen überlagert. Ein Peak kann nur als solcher erkannt und gemessen werden, wenn dieser größer ist als das Detektor-Rauschen. Wir definieren einen Peak als messbar, wenn er größer als das Detektor- und größer als das Peak-Rauschen ist. Daraus ergibt sich für die Nachweisgrenze die prinzipielle Formel: d.l.(Gew%)=c_(i,Std)×(3×√(2×counts))/I_(i,Std) ×ZAF Das Detection-Limit wird direkt auf dem Standard mit gemessen, d.h. I_(i,Std) wird gemessen, c_(i,Std) ist bekannt, und 3×√(2×counts) sind 3 mal der zählstatistische Fehler des Untergrunds sowie des Peaks. Die statistisch etwas ausgefuchstere Formel für die Nachweisgrenze gibt es im Video. | https://vimeo.com/553745265 | https://youtu.be/0YbsJq931Yw
Parameter der quantitativen Messung: Linienüberlagerungen/Interferenzen | 4 | 15 | none | 6:46 | Die Energien der Röntgenlinien zweier Elemente können sehr ähnlich sein, da sie entweder na-he beieinander liegen, oder weil die K-Linie des einen Elements eine sehr ähnliche Energie hat wie die L- oder M-Linie eines anderen Elements. Wie auch immer müssen solche Interferenzen genau beachtet werden, um keine falschen Element-Konzentration zu bestimmen. | https://vimeo.com/554162510 | https://youtu.be/dBVJMT-KQn4
Parameter der quantitativen Messung: Spektrale Auflösung & Vergleich der Linienbreiten von EDS & WDS | 4 | 16 | none | 3:58 | Der wohl mit größte Vorteil von WDS gegenüber EDS ist die um Größenordnungen bessere Auflösung von WDS. Während EDS Röntgenlinien im Bereich von 100er eV auflöst, löst WDS im 10er eV Bereich auf. Allerdings hängt die WDS-Auflösung auch vom verwendeten Kristall, sowie dem Durchmesser des Rowlandkreises ab. | https://vimeo.com/554168277 | https://youtu.be/wTDGnn7LVJA
Parameter der quantitativen Messung: Chemical Peak Shift | 4 | 17 | none | 6:51 | Die Elektronen-Bindungsenergien eines Elements können teils sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welchem Mineral sie eingebaut sind. D.h., die, Elektronen-Bindungsenergie eines Elements hängt von der Kristallstruktur, sowie den weiteren Elementen im Kristall ab. Die mög-licherweise unterschiedlichen Elektronen-Bindungsenergien verschieben den Peak eines Ele-ments mitunter so dramatisch, sodass möglicherweise auf der Flanke des Peaks, statt auf dem Peak selbst gemessen wird. Dann bestimmt man falsche Element-Konzentrationen. | https://vimeo.com/554168354 | https://youtu.be/EbeEzyt5ggM
Quantitative Messung & Analyse-Modi: Punkt-Analysen | 4 | 18 | none | 8:02 | Mit Punkt-Analysen bestimmen wir die Zusammensetzung unserer Probe. Mit EDS schnell und qualitativ, mit WDS etwas langsamer, dafür quantitativ, bzw. mit hoher Genauigkeit. Es gibt bei Punkt-Analysen ein Reihe von Dingen zu beachten, wie z.B. Nachbar-Minerale, Größe der Pro-be, Spot-Größe, Genauigkeit der Stage, sekundäre Fluoreszenz oder die EOS-Bedingungen. Als Ergebnis erhalten wir Oxid- oder Element-Konzentrationen. Es ist möglich Punkte zu pro-grammieren und z.B. über Nacht laufen zu lassen. | https://vimeo.com/555885787 | https://youtu.be/LWLK2qP00TM
Quantitative Messung & Analyse-Modi: Linien-Analysen | 4 | 19 | none | 4:40 | Mit Linien-Analysen bestimmen wir Konzentrations-Profile über Minerale, Gläser – oder ganz allgemein Phasen. Hier müssen wir ebenfalls eine Reihe von Dingen beachten, zunächst oftmals dieselben wie bei Punkt-Analysen, hinzu müssen wir überlegen welche Schrittweite wir brau-chen und wie lange so eine Line dann wohl braucht. Lines können natürlich ebenso wie Punkte vorprogrammiert werden. | https://vimeo.com/555887885 | https://youtu.be/kypH0ApNevU
Quantitative Messung & Analyse-Modi: Element-Maps | 4 | 20 | none | 3:08 | Element-Maps sind bei EDS wie auch bei WDS in der Regel qualitativ. Nur sehr selten werden quantitative Grids erstellt. Bei EDS wird für eine Map der Strahl, bei WDS für eine höher Genau-igkeit die Probebühne bewegt. Element-Maps können sehr aussagekräftige Übersichten der Elementverteilung in einer Probe geben. Element-Maps brauchen jedoch schnell viele Stunden und sind daher teuer. Werden sei benötigt, lässt man sie gerne z.B. vorprogrammiert über ein Wochenende laufen. | https://vimeo.com/555892879 | https://youtu.be/yS7WaBbUkLk
Quantitative Messung & Analyse-Modi: Proben- und Mess-Vorbereitung | 4 | 21 | none | 18:24 | Wenn man an ein Gerät geht ist es sehr hilfreich im Vorfeld gut zu überlegen was man messen will, bzw. welche Ergebnisse man möchte, und – die Probe entsprechend vorzubereiten. Diese Sachen können oder sollten am Besten auch mit mir im Vorfeld einmal durchgesprochen wer-den, bzw. gibt es bei mir eine Checkliste, worauf man achten sollte – hier einmal die Checkliste erklärt in einem Video. | https://vimeo.com/558426256 | https://youtu.be/fSM-u1kjDRE
Wie bekomme ich meine Daten von der Mikrosonde? | 5 | 1 | none | 9:36 | Einmal etwas sehr technisches. Das herunter laden, und vor allem in zB Excel reinladen und et-was nachbearbeiten ist öfters ein Problem, und ist deshalb einmal gezeigt. | https://vimeo.com/558881724
Wie genau ist mein Ergebnis: Richtigkeit + Präzision = Genauigkeit | 5 | 2 | none | 9:52 | Wenn es um die Genauigkeit der Ergebnisse geht, hört man viele verschiedene Begriffe die sol-len hier etwas sortiert werden – und sind es sogar in der ISO-Norm 5725-1. | https://vimeo.com/558911160
Einstieg: Ein Wanderausflug in Gruppen | 5 | 3.1 | none | 7:49 | Zunächst nähern wir uns der Mineralformel-Berechnung mit einer Analogie, um dessen Prinzip zu verstehen. | https://vimeo.com/559089361
Mineralformel-Berechnung | 5 | 3.2 | none | 10:32 | Nun schauen wir uns – ganz unblutig – die formale Vorgehensweise der Mineralformel-Berechnung an. Es ist nur ein Einstieg in die Berechnung, denn für zB OH-haltige Minerale oder solche mit F-, Cl-, usw. muss die Berechnung entsprechend angepasst werden. Das ist schnell für viele metamorphe Minerale der Schichtsilikate, Amphibol-Gruppe, etc. wichtig. | https://vimeo.com/559144770
Besetzungsmodell/Strukturformel eines Minerals | 5 | 3.3 | none | 4:06 | Nach der Mineralformel-Berechnung kann deren Ergebnis benutzt werden, um ein Besetzungsmodell, bzw. eine Strukturformel zu bestimmen. Das hört sich sehr viel beeindruckender an, als es ist – recht cool ist es trotzdem. | https://vimeo.com/559151845
Oxid-Element Umrechnung | 5 | 4.1 | none | 4:26 | Haupt- und Nebenelemente werden meist als Oxid angegeben – dann erhält man (idealerweise) Summen (nahe) 100 Gew%. In Diagrammen sind wir jedoch meist an Element- und nicht Oxid-Konzentrationen interessiert. Daher rechnen wir häufig Oxid- in Element-Konzentrationen um. Das sollten wir also aus im Schlaf beherrschen. | https://vimeo.com/558889327
Normieren | 5 | 4.2 | none | 7:26 | Sehr viele Diagramm zeigen normierte oder doppelt normierte Häufigkeiten. Daher muss es leicht fallen diese Diagramme selbst schnell zu produzieren und zu verstehen. Im ersten Schritt lernen wir daher Konzentrationen zu normieren und doppelt zu normieren. | https://vimeo.com/327293503
Die verschiedenen Arten von Diagrammen – und wie man aussagekräftige Diagramme macht | 5 | 4.3 | none | 34:03 | Ich glaube es ist ganz interessant zu sehen, wie man man ein aussagekräftiges Diagramm ma-chen könnte. Und während es auch recht interessant ist, einmal zu unterscheiden welche ver-schiedenen Diagramm-Typen es gibt, ist das zugegebenermaßen ein teils etwas trockenerer Stoff. Es macht aber klar, was genau man eigentlich in einem Diagramm darstellt, wenn man seine Daten plottet. Vor allem aber: ich zeige nur die gängigsten, und damit nur eine kleine Auswahl möglicher Dia-gramme. Es gibt einen ganzen Zoo an Diagrammen, und es kann sehr erfrischend sein, sich die einmal anzuschauen, und für die eigenen Ergebnisse einmal eine andere Darstellung auszuwäh-len. Lass Dich von folgender Webseite einfach mal etwas inspirieren: matplotlib Gallery Die insgesamt 7 Video für dieses Kapitel findest Du auf metbase.org, dort auf Resources, dann evtl. Deutsch auswählen, und dann entsprechend dem Bild rechts alle Videos unter ›Plot Types‹. In der Box rechts oberhalb der Videos finden sich auch die Instant Reviews & Quiz.
Wie man aussagekräftige Tabellen macht | 5 | 4.4 | none | 13:13 | Natürlich gibt es auch eine Reihe Regeln und good practices wie aussagekräftige und übersicht-liche Tabellen erstellt werden, und die hier einmal vorgestellt werden. Dazu gehören zB: Tabel-len-Überschrift & -Unterschrift, Formatierung, Nachkommastellen von Zahlen, Ausrichtung, etc. | https://vimeo.com/560530864
REM – und dessen Alleinstellungsmerkmale | 6 | 1.1 | none | 6:59 | Nachdem wir nun praktisch alles über die Mikrosonde wissen, ist uns auch bekannt, dass diese in erster Näherung ein REM mit WDS ist. So ganz stimmt das aber eben nicht. Das REM ist sehr viel mehr ein Mikroskop als es die Mikrosonde ist, die das aufgrund der geometrischen Anforderun-gen des Rowlandkreises für das WDS nicht sein kann. Frei von diesen geometrischen Zwängen hat das REM tatsächlich mehr Raum, in dem sich die Probe für beste mikroskopische Bedingun-gen in alle Richtungen bewegen kann. | https://vimeo.com/562677540
Electron Back-Scatter Diffraction (EBSD) mit dem REM | 6 | 1.2 | none | 6:24 | REM können als zusätzlichen Detektor noch EBSD haben. Dieser kann in einer Mikrosonde nicht verbaut werden, da die Probe dazu in einem 70º Winkel auf der Probenbühne angebracht, oder die Bühne um diesen Winkel gekippt werden muss. Bei EBSD werden Elektronen am Kristallgit-ter charakteristisch gebeugt und gelangen anschließend auf den Detektor. Dort wird ein Beu-gungsmuster registriert, das charakteristisch für ein bestimmtes Mineral, bzw. die räumliche Lage eines Minerals ist. Es wird also möglich zu sehen, welche Orientierung ein Mineral in einer Probe hat. Das ist für Gefügeuntersuchungen unheimlich nützlich und aussagekräftig. Die Probe muss dazu allerdings speziell präpariert werden, um eine sehr ebene Oberfläche zu erhalten. Zu EBSD gibt es einen Kurs in MWp Min2, bzw. MWp Min3 in ›Spezielle Methoden der Mikroana-lytik‹, welcher derzeit als Blockkurs von Jolien Linckens angeboten wird. | https://vimeo.com/562683500
Die Interaktion von Röntgenstrahlung mit Materie: das Funktionsprinzip der RFA | 6 | 2.1 | none | 7:41 | Die Röntgen-Fluoreszenz Analyse (RFA) unterscheidet sich von der Mikrosonde darin, dass die Interaktion der Probe, mit Röntgenstrahlen geschieht, und nicht mit Elektronen. Fast alles nach der Interaktion ist zumindest dem Prinzip nach identisch zur Mikrosonde, also wie Elemente delektiert und quantifiziert werden. Röntgenstrahlen haben z.B. den Vorteil keinen Bremsberg zu erzeugen und zerstörungsfreier zu sein. Röntgenstrahlen können nur schwer fokussiert wer-den, weshalb RFA meist dazu genutzt wird das Gesamtgestein zu analysieren. Dazu werden meist Schmelztabletten oder Pulverpresslinge hergestellt. Die Nachweisgrenzen gehen bis in den unteren Gew-ppm Bereich. | https://vimeo.com/562690644
Die 3 verschiedenen Arten von RFA | 6 | 2.2 | none | 6:22 | Die RFA gibt es für die Geowissenschaften meist in 3 verschiedenen Ausführungen von groß bis klein, mit unterschiedlichen Einsatzgebieten, und verschieden guten Ergebnissen. | https://vimeo.com/562731796
Einbau einer Probe in die EPMA | 7 | 1 | none | 2:03 | Hier nur eine Kurzversion, wie eine Probe eingebaut wird, um die Idee davon zu vermitteln. Auf OLAT gibt es ein ausführliches Video, das alles Schritte vollständig erklärt. Das hier dient nur der Illustration. | https://vimeo.com/564018011
Proben-Navigation mit dem ›Specimen Navigator‹ | 7 | 2 | none | 3:10 | Die Probe wird zunächst eingescannt und hat dann den Schliff übersichtlich auf dem Mikroson-den-Bildschirm. Dieses Scan-Bild lohnt sich auch für die eigene Dokumentation zu kopieren. Außerdem können 3 Koordinaten auf dem Probenhalter eingelsen werden, um dann mit dem Specimen Navigator schnell per Doppelklick auf allen eingeschleusten Proben zu navigieren. Das ist flugs und komfortabel. | https://vimeo.com/563666753
Erstellen von BSE & SE Bildern | 7 | 3 | none | 8:49 | Das PC-SEM Fenster der Mikrosonden-Software ist funktional identisch zu einer SEM-Software. Im ersten Schritt wollen wir die nutzen, um eine Beispiel-Probe auf SE- und BSE-Bildern gut dar-zustellen. Aus guten SE- und BSE-Bildern lassen sich schon einige belastbare Aussagen zu bei-spielsweise Texture, Gefüge, aber auch Mineralogie machen. | https://vimeo.com/563662307
Übersichtsanalysen mit dem EDS | 7 | 4 | none | 12:55 | Das EDS wird ebenfalls über das PC-SEM Fenster gesteuert. Damit sollen im nächsten Schritt qualitative Analysen gemacht werden, um zu schauen wie die Phasen zusammen gesetzt sind, sodass kein Element für spätere WDS-Messung übersehen wird. Aber auch um schnell die Mine-ralogie im Schliff zu überblicken. Und das nicht nur mit Punkt-Analysen, sondern auch mit ge-schwinden Linien-Scans und Element-Maps. | https://vimeo.com/563659446
Standardisierung für WDS-Messungen | 7 | 5 | none | 20:36 | Wenn wir für WDS standardisieren, durchlaufen wir eine Menge Einzelschritte. Das Spektrome-ter besteht aus zwei Teilen, und so bestimmen wir zunächst über einen Peak-Search die genaue Position des Analysator-Kristalls. Im zweiten Schritt optimieren wir den Detektor, und zwar (i) die Hochspannung (HV) des Detektor-Drahtes im Gas-Zähler. Die sollte immer bei etwas 1700±30 V liegen. Dann schauen wir unsv die Impulshöhenverteilung an, und ob wir eventuell ein Fenster setzen müssen um z.B. höhere Ordnungen anderer Elemente zu eliminieren. Schließlich messen wir für die eigentliche Kalibration 3 Punkte auf dem Standard mit bekannter Zusam-mensetzung. | https://vimeo.com/563654726
Punktmessungen mit dem WDS | 7 | 6 | none | 3:47 | Danach kann es mit den quantitativen Punktmessungen mit WDS los gehen. Natürlich können auch Linien-Profile gelegt werden, aber so detailliert muss es gar nicht werden. Linien oder auch Element-Maps mit WDS zu programmieren ist kinderleicht in wenigen Minuten gelernt. Die Software hat da in den letzten Jahren spürbare Sprünge zu mehr intuitiver Bedienbarkeit ge-macht – wenn auch nicht in allen Bereichen. | https://vimeo.com/563665136
Bilder und Videos von und aus der Mikrosonde | 7 | 7 | none | 8:27 | Zum Abschluss gibt es noch mal einen Blick ins Labor, diesmal in voller Kenntnis was es da im Detail zu sehen gibt, und zu was die einzelnen Dinge da sind. | https://vimeo.com/564963383